Rev Mex Patol Clin, Vol. 48, Núm. 4, pp 223-232 • Octubre - Diciembre, 2001

Ramos SR y cols. Procederes de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación de métodos. II.

223

edigraphic.com

Ramón Ramos Salazar,*¶ Ariel Delgado Ramos,*¶ Humberto Martínez

Canalejo,**¶ Sergio Santana Porbén***§

* Médico, Especialista de Primer Grado en Bioestadística.

** Licenciado en Matemáticas.

*** Médico, Especialista de Primer Grado en Bioquímica Clínica.

¶ Facultad de Salud, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana,

Ciudad de La Habana, Cuba.

§ Hospital Clínico-Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, Ciudad de La

Habana, Cuba.

Correspondencia:

Dirección Postal: Dr. Sergio Santana Porbén. Apartado Postal 6192, Ciudad de La

Habana, 10600. Cuba. Correo electrónico: ssergito@infomed.sld.cu

Procederes de regresión

lineal como soluciones

al problema de la comparación

de métodos. II.

Errores analíticos constantes pero diferentes

Palabras clave: Comparación de métodos,

simulación de métodos, VisualBasic, mínimos

cuadrados, Passing-Bablok, deming.

Key words: Methods comparison, methods

simulation, VisualBasic, least-squares,

Passing-Bablok, Deming.

Recibido: 26/06/01

Aceptado: 17/08/01

Resumen

En este trabajo se discute el desempeño de cuatro soluciones

del problema de comparación de métodos: regresión de mínimos

cuadrados ordinarios (P1), regresión de Passing-Bablok

(P2), regresión de Deming con coeficiente estimado a

partir de las varianzas intrarreplicados (P3) y regresión de

Deming con coeficiente estimado a partir de las varianzas

de las series (P4), cuando los errores analíticos correspondientes

pueden asumirse constantes, en el rango de concentraciones

de interés, pero diferentes. El caso de los errores

analíticos constantes e iguales se presentó en otro trabajo

[Delgado Ramos A, Ramos Salazar R, Martínez Canalejo H,

Santana Porbén S. Procederes de regresión lineal como soluciones

al problema de la comparación de métodos. I. Errores

analíticos constantes e iguales. LABORAT-Acta (Archivos

Mexicanos de Laboratorio Clínico). 2000]. Se evaluó también

el desempeño de la regresión de Deming con valores prefijados

del coeficiente : 2.25 (caso del sodio), 4 (caso de la

Summary

We discuss in this article the performance of 4 solutions to

the methods comparison problem: ordinary least squares

regression (P1), Passing-Bablok regression (P2), Deming

regression with the coefficient estimated from the variances

of replicate measurements (P3) and the Deming regression

with the coefficient estimated from the variances of each

serie of observations (P4), when the corresponding analytical

errors can be assumed to be constant throughout the analytical

range of interest, but different. The case of the constant and

equal analytical errors was presented in an accompanying

article [Delgado Ramos A, Ramos Salazar R, Martínez Canalejo

H, Santana Porbén S. Procederes de regresión lineal como

soluciones al problema de la comparación de métodos. I.

Errores analíticos constantes e iguales. LABORAT-Acta

(Archivos Mexicanos de Laboratorio Clínico). 2000]. The

performance of the Deming regression with preset values of

the coefficient: 2.25 (the case of sodium), 4 (the case of

Ramos SR y cols. Procederes de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación de métodos. II.

Rev Mex Patol Clin, Vol. 48, Núm. 4, pp 223-232 • Octubre - Diciembre, 2001

224

Introducción

El problema de la comparación de métodos analíticos

continúa atrayendo el interés de analistas,

estadísticos y matemáticos por igual.1 En un trabajo

anterior se presentó el rendimiento de

cuatro procederes estadístico-matemáticos

propuestos históricamente como soluciones de

este problema [Delgado Ramos A, Ramos

Salazar R, Martínez Canalejo H, Santana Porbén

S. Procederes de regresión lineal como soluciones

al problema de la comparación de métodos.

I. Errores analíticos constantes e iguales.

LABORAT-Acta (Archivos Mexicanos de

Laboratorio Clínico). 2000], cuando los errores

analíticos de los métodos en comparación

albúmina) y 2.25 (caso de la glucosa). El modelo teórico, los

escenarios analíticos simulados, el algoritmo de simulación

estadístico-matemático y las especificaciones de calidad del

estudio se expusieron en la parte I. La regresión de mínimos

cuadrados ordinarios y la regresión de Passing-Bablok

dieron estimados sesgados de la pendiente y resultaron en

una elevada tasa de rechazos de la hipótesis nula Ho: = 1;

por lo tanto, no constituyeron soluciones satisfactorias del

problema de comparación de métodos. En el caso de la

regresión de mínimos cuadrados, el error de estimación

de la pendiente estaba alterado por un componente sistemático.

No se pudo explicar el pobre desempeño de la

regresión de Passing-Bablok, aunque se sospecha que este

proceder sea sensible a diferencias entre los errores analíticos

de los métodos en comparación. La implementación

de la regresión de Deming con el coeficiente construido

a partir de las varianzas de las series, tampoco fue una

solución satisfactoria del problema de comparación de métodos,

al obtener también estimados sesgados de la pendiente.

Las restantes implementaciones de la regresión de

Deming (valores prefijados del coeficiente y coeficiente

construido a partir de las varianzas intrarreplicados, respectivamente)

dieron estimados insesgados de la pendiente

de la recta de comparación de métodos, pero a costa de

una elevada tasa de rechazos de la hipótesis nula Ho: = 1.

Se concluye que cuando los errores analíticos de los métodos

en comparación son diferentes entre sí, la regresión

de Deming con un coeficiente construido correctamente

es la única solución posible al problema de la comparación

de métodos.

Albumine), and 2.25 (the case of glucose) was also discussed

(P5). The theoretical model, the simulated analytical scenarios,

the statistical-mathematical simulation algorithm and the

quality specifications were previously published. The ordinary

least squares regression and the Passing-Bablok regression

returned biased slope estimates and resulted in a high

rejection frequency rate of the null hypothesis Ho : = 1, and

therefore, were not satisfactory solutions to the methods

comparison problem. Regarding the ordinary least squares

regression, the slope estimation error was distorted by a

systematic component. The poor performance of the Passing-

Bablok could not be explained on the basis of the gathered

evidences in this study, though it can be hypothesized that this

procedure is rather sensible to differences between the

analytical errors of the methods under comparison. The

Deming regression with the coefficient estimated from the

variances of each serie of observations (P4) was neither a

satisfactory solution to the methods comparison problem,

when also returning biased slope estimates. The remaining

versions of the Deming regression (preset values of the 

coefficient, and coefficient estimated from the variances of

replicate measurements, respectively) returned unbiased

slope estimates, but at the cost of an increased rejection

rate of the null hypothesis Ho: = 1. It might be possible that

the real level of accuracy of these versions of the Deming

Regression lies between 90 - 95%. It is concluded that when

the analytical errors of the methods under comparison are

constant and different, the Deming regression with a properly

estimated coefficient is the only solution to the methods

comparison problem.

podían asumirse como constantes e iguales en

el rango de concentraciones de interés.

En este artículo se presenta el rendimiento de

estos cuatro procederes cuando los errores analíticos

de los métodos en comparación se asumen

como constantes, pero diferentes, en el rango de

concentraciones de interés.

Material y métodos

El modelo teórico, los escenarios analíticos simulados,

el algoritmo de simulación estadístico-matemático

y las especificaciones de calidad del estudio

se expusieron en un trabajo anterior.2 Mediante el

algoritmo descrito se generaron series de 30, 50

y 100 parejas de valores.

Rev Mex Patol Clin, Vol. 48, Núm. 4, pp 223-232 • Octubre - Diciembre, 2001

Ramos SR y cols. Procederes de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación de métodos. II.

225

edigraphic.com

Se construyeron tres escenarios analíticos, según

el rango de valores posibles de los analitos

ensayados en la práctica analítica:

Li - Ls

Rango Caso analítico (Ls/Li)

Estrecho: Sodio 125 a 145

1.0 a 1.5 (1.16)

Intermedio: Albúmina 17.0 a 55.0

1.6 a 9.9 (3.23)

Extendido: Glucosa 2.5 a 25.0

10.0 (10.0)

En el caso de la albúmina se trató de que 25%

de los valores se encontrara en la mitad inferior

del rango, mientras que en el caso de la glucosa

75% de los valores se encontraba en la mitad inferior

del rango.

En cualquiera de los tres casos analíticos se asumió

que la desviación estándar analítica era constante

en el rango de posibles valores, pero diferente

para los métodos en comparación:

Tamaño de la desviación estándar

Caso analítico Método 1 Método 2

Sodio 1.355 2.033

Albúmina 1.275 2.55

Glucosa 0.7 1.05

Se utilizaron los procedimientos analíticos siguientes:

1. Regresión de mínimos cuadrados ordinarios (P1)

2. Regresión de Passing-Bablok (P2)

3. Regresión de Deming (P3), con el coeficiente 

estimado a partir de las varianzas de los i-replicados

(i = 1...N, con N = 30, 50, 100):

=

4. Regresión de Deming (P4), con el coeficiente 

estimado a partir de las varianzas de las series

correspondientes:

=

En donde es la media del i-ésimo duplicado de

números (seudo) aleatorios generados con el método

A y la media del i-ésimo duplicado de números

(seudo) aleatorios generados con el método B.

Nota: en el caso de que < 1, entonces = 1/.

5. Regresión de Deming (P5), con el coeficiente

calculado a partir de las varianzas de las desviaciones

estándar analíticas de los métodos en

comparación:

Caso analítico Coeficiente 

Sodio 2.25

Albúmina 4.0

Glucosa 2.25

El algoritmo se repitió 500 veces. Al final de cada

iteración del algoritmo se estimaron la pendiente

y el intercepto de las correspondientes rectas de

comparación de métodos, tal y como se ha descrito

previamente,2 y el error de estimación de la

pendiente (válido sólo para los procederes P1, P3,

P4 y P5). En el caso del proceder P1, el error de

estimación de la pendiente se obtuvo analíticamente,

como se ha descrito previamente.3 En el caso

de la regresión Deming (P3, P4, P5), el error de

estimación de la pendiente se obtuvo mediante

técnicas no paramétricas.4

Ramos SR y cols. Procederes de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación de métodos. II.

Rev Mex Patol Clin, Vol. 48, Núm. 4, pp 223-232 • Octubre - Diciembre, 2001

226

Indicadores del desempeño del

procedimiento estadístico

Al final de cada ensayo de simulación se calcularon

los siguientes indicadores del desempeño del

procedimiento considerado como solución del

problema de comparación de métodos: 1) , el

promedio de las pendientes simuladas; 2) la raíz

del error cuadrado medio del promedio de las

pendientes; 3) el error estándar real de la pendiente;

4) la razón de rechazos de la hipótesis

nula Ho: = 1.

1. Promedio de las pendientes simuladas

= , con W = 500

Si el proceder da valores estimados insesgados

de la pendiente, entonces no debe ser estadísticamente

diferente de la unidad, bajo la hipótesis

nula Ho: = 1.

2. Raíz del error cuadrado medio del promedio de

las pendientes : RECM =

La raíz del error cuadrado medio del promedio

de las pendientes equivale a la desviación

estándar de la distribución de las w-ésimas pendientes

(W = 1...500) obtenidas al final de cada

ensayo de simulación.

3. Error estándar real de la pendiente :

ES() =

El error estándar real de la pendiente fija la dispersión

de la distribución de las w-ésimas pendientes

si se asume que = 1. Si el proceder

en cuestión da valores estimados insesgados

de la pendiente, entonces RCEM y ES() deben

coincidir.

4. Razón de rechazos: f

f

Si el proceder da valores estimados insesgados

de la pendiente, entonces la razón f = 1.

La dócima de los resultados obtenidos al final

del ensayo de simulación se realizó mediante las

técnicas estadísticas pertinentes.3 Se fijó un valor

crítico del error permisible de 5% en la realización

de las pruebas de hipótesis.

El desempeño del procedimiento estadístico se

calificó según los criterios siguientes:

Estimado insesgado Razón de rechazos

Calificación de la pendiente f 1

Adecuado Sí Sí

Inadecuado No No

Dudoso Sí No

No Sí

Resultados

En las figuras 1 a 3 se presentan los diagramas de

dispersión de los datos obtenidos para cada caso

clínico en una iteración del ensayo de simulación,

junto con los correspondientes gráficos del Error

en la respuesta vs Concentración del analito. En

cada caso se pudo satisfacer la constancia del error

del método analítico en el rango de valores simulados

de la concentración del analito, y la inclusión

del valor-diana del error del método analítico dentro

del intervalo de confianza de 95% de la recta

Error en la respuesta vs Concentración del analito.

Como parte del control interno de la calidad

del estudio se verificó el estimado del coeficiente

empleado en el cálculo de los P3 y P4. En el

caso de P3, el estimado no difirió significativamente

del valor-diana (p > 0.05). Por el contrario, el

coeficiente estimado mediante P4 fue siempre

igual a la unidad y, por lo tanto, significativamente

diferente del valor-diana (p < 0.05).

Rev Mex Patol Clin, Vol. 48, Núm. 4, pp 223-232 • Octubre - Diciembre, 2001

Ramos SR y cols. Procederes de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación de métodos. II.

227

edigraphic.com

Figura 1. Caso del sodio: resultados obtenidos en una iteración

del ensayo de simulación.

Figura 1A. Diagrama de dispersión de los datos. Línea continua

( ): línea de identidad, Y = X.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

125 130 135 140 145

Concentración del analito

Desviación estándar analítca

Método 1 Método 2

Leyenda Marcador

Método 1 Línea recta continua ( ):

Y = 1.355 (Valor-diana)

Error en la respuesta vs

Concentración del analito

Intervalo de confianza 99%

para la recta de regresión

Método 2 Línea recta continua ( ):

Y = 1.355 (Valor-diana)

Error en la respuesta vs

Concentración del analito

Intervalo de confianza 99%

para la recta de regresión

Figura 1B. Error en la respuesta vs Concentración del analito.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

6.5

5.5

6

7

17 22 27 32 37 42 47 52 57

Concentración del analito

Desviación estándar analítca

Método 1 Método 2

Leyenda Marcador

Método 1 Línea recta continua ( ):

Y = 1.257 (Valor-diana)

Error en la respuesta vs

Concentración del analito

Intervalo de confianza 99%

para la recta de regresión

Método 2 Línea recta continua ( ):

Y = 2.55 (Valor-diana)

Error en la respuesta vs

Concentración del analito

Intervalo de confianza 99%

para la recta de regresión

Figura 2B. Error en la respuesta vs Concentración del analito.

Figura 2. Caso de la albúmina: resultados obtenidos en una

iteración del ensayo de simulación.

Figura 2A. Diagrama de dispersión de los datos. Línea continua

( ): línea de identidad, Y = X.

35

228

el cuadro I se muestra el promedio de los

estimados de las pendientes obtenidas con cada

uno de los procederes (P1 a P5) después de cada

iteración del algoritmo de simulación. Es de notar

que los procederes P1 y P2 dieron siempre estimados

sesgados de la pendiente; en el caso del proceder

P1 inferiores a la unidad, mientras que en el

caso del proceder P2 mayores que 1. Asimismo,

el proceder P4 también dio estimados sesgados

de la pendiente de la recta de comparación, generalmente

mayores que 1. Los procederes P3 y P5

dieron estimados insesgados de la pendiente y fallaron

sólo tres y una veces, respectivamente, en

reportar el resultado esperado.

En el cuadro II se muestran los valores de los

errores de estimación de la pendiente obtenidos

con los procederes P1, P3, P4 y P5. Al igual que se

observó en un trabajo anterior,2 los valores del

RECM obtenidos con el proceder P1 fueron siempre

superiores, de 1.5 a 2.0 veces, que los del

Cuadro I. Estimados de las pendientes de los procederes

(P1 - P5) validados en el presente estudio. Se presenta el

promedio de las W = 500 pendientes obtenidas en cada

iteración del ensayo de simulación (para más detalles,

consulte la sección Material y métodos).

Tamaño Analito

Proceder muestral Sodio Albúmina Glucosa

P1 30 0.9419* 0.9389* 0.9874*

50 0.9369* 0.9804* 0.9833*

100 0.9442* 0.9848* 0.9840*

P2 30 1.0336* 0.9980 1.0120*

50 1.0329* 1.0340* 1.0091*

100 1.0410* 1.0367* 1.0099*

P3 30 1.0009 0.9900* 1.0038*

50 0.9977 1.0005 0.9986

100 1.0037 1.0042* 0.9998

P4 30 1.0321* 0.9935* 1.0127*

50 1.0307* 1.0285* 1.0079*

100 1.0388* 1.0319* 1.0092*

P5 30 0.9990 0.9969 1.0026

50 0.9960 1.0002 0.9986

100 1.0037 1.0041* 0.9995

* Significativamente diferente de 1 (p < 0.05)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2.5 7.5 12.5 17.5 22.5

Concentración del analito

Desviación estándar analítca

Método 1 Método 2

Leyenda Marcador

Método 1 Línea recta continua ( ):

Y = 0.70 (Valor-diana)

Error en la respuesta vs

Concentración del analito

Intervalo de confianza 99%

para la recta de regresión

Método 2 Línea recta continua ( ):

Y = 1.05 (Valor-diana)

Error en la respuesta vs

Concentración del analito

Intervalo de confianza 99%

para la recta de regresión

Figura 3B. Error en la respuesta vs Concentración del analito.

Figura 3. Caso de la glucosa: resultados obtenidos en una

iteración del ensayo de simulación.

Figura 3A. Diagrama de dispersión de los datos. Línea continua

( ): línea de identidad, Y = X.

Rev Mex Patol Clin, Vol. 48, Núm. 4, pp 223-232 • Octubre - Diciembre, 2001

Ramos SR y cols. Procederes de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación de métodos. II.

229

edigraphic.com

Cuadro III. Factor de rechazos. Se presenta la frecuencia

de rechazos de la hipótesis nula Ho : = 1 observada con

cada proceder, expresada como un cociente respecto de

la frecuencia nominal de rechazos, para un coeficiente de

confianza estadística del 5% (para más detalles, consulte

la sección Material y métodos).

Tamaño Analito

Proceder muestral Sodio Albúmina Glucosa

P1 30 2.16 3.60 0.76

50 3.52 1.36 1.72

100 5.16 1.88 2.08

P2 30 1.20 1.24 0.48

50 1.12 1.76 1.16

100 2.48 4.24 1.76

P3 30 1.40 1.60 1.08

50 1.20 1.16 1.08

100 1.12 1.36 1.08

P4 30 1.36 1.52 1.08

50 1.12 1.36 1.00

100 1.60 3.32 1.56

P5 30 1.28 1.28 0.72

50 1.04 1.12 1.00

100 1.00 1.32 1.00

error estándar real de la pendiente. Estas diferencias

se atenuaron cuando se amplió el rango de concentraciones

del analito, y se aumentó el número

de observaciones. Estos resultados también se observaron

en el caso de los procederes P2 y P4.

En el cuadro III se muestran los valores del factor

f de rechazos obtenidos con cada uno de los

procederes (P1 a P5). Es de notar que todos los

procederes se caracterizaron por una elevada frecuencia

de rechazos de la hipótesis nula Ho : =

1, bajo el presupuesto X = Y; f fue igual (o inferior)

a 1 sólo en una ocasión con los procederes

P1 y P2, en dos con el proceder P4, en tres con

el proceder P3 y en cinco con el proceder P5.

Finalmente, en el cuadro IV se presenta la utilidad

de cada proceder validado en este estudio, de

acuerdo a los resultados de los ensayos de simulación

estadístico-matemático. Los procederes P1,

P2 y P4 fueron calificados como inadecuados en

casi todos los casos, por dar estimados sesgados

Cuadro II. Errores de estimación de las pendientes de los procederes (P1 - P5) validados en el presente estudio. Se

presenta el promedio de las W = 500 iteraciones del ensayo de simulación. Promedio: promedio de los valores de los

errores de estimación de las pendientes obtenidas en cada iteración. RECM: desviación estándar de la distribución de las

pendientes obtenidas al final del ensayo. ES(): error estándar real de la distribución de las pendientes (para más detalles,

consulte la sección Material y métodos).

Analito

Tamaño Sodio Albúmina Glucosa

Proceder muestral Promedio RECM ES() Promedio RECM ES() Promedio RECM ES()

P1 30 0.0796 0.1000 0.0814 0.0624 0.0885 0.0642 0.0413 0.0416 0.0397

50 0.0621 0.0867 0.0596 0.0449 0.0473 0.0431 0.0318 0.0346 0.0304

100 0.0438 0.0707 0.0435 0.0311 0.0363 0.0330 0.0225 0.0281 0.0232

P2 30 0.0947 0.0885 0.0726 0.0726 0.0444 0.0428

50 0.0752 0.0676 0.0580 0.0469 0.0355 0.0343

100 0.0635 0.0484 0.0513 0.0359 0.0268 0.0249

P3 30 0.0872 0.0903 0.0903 0.0676 0.0709 0.0702 0.0438 0.0441 0.0439

50 0.0669 0.0671 0.0671 0.0470 0.0447 0.0447 0.0328 0.0325 0.0324

100 0.0468 0.0474 0.0473 0.0320 0.0342 0.0339 0.0229 0.0241 0.0241

P4 30 0.0897 0.0942 0.0885 0.0679 0.0706 0.0703 0.0441 0.0457 0.0439

50 0.0689 0.0732 0.0665 0.0482 0.0527 0.0443 0.0331 0.0327 0.0337

100 0.0483 0.0594 0.0450 0.0329 0.0462 0.0335 0.0231 0.0255 0.0238

P5 30 0.0872 0.0867 0.0867 0.0681 0.0701 0.0700 0.0437 0.0407 0.0406

50 0.0668 0.0656 0.0655 0.0470 0.0442 0.0442 0.0328 0.0314 0.0313

100 0.0468 0.0468 0.0467 0.0320 0.0339 0.0337 0.0229 0.0235 0.0235

Ramos SR y cols. Procederes de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación de métodos. II.

Rev Mex Patol Clin, Vol. 48, Núm. 4, pp 223-232 • Octubre - Diciembre, 2001

230

de la pendiente, junto con un factor de rechazos

intolerablemente alto. Por su parte, el proceder

P3 tuvo un comportamiento dudoso en cinco de

las nueve oportunidades. Sin embargo, el proceder

P5 se destacó por un comportamiento adecuado

en cinco de las nueve oportunidades.

Discusión

Este trabajo se une a otros en demostrar que la

regresión de mínimos cuadrados no constituye

una solución aceptable al problema de la comparación

de métodos cuando los errores de los métodos

analíticos son constantes, aunque diferentes,

en el rango de concentraciones de interés.

Un resultado similar se había observado en el caso

de los errores analíticos constantes e iguales.2

La causa de este mal desempeño podría encontrarse

en la inclusión de errores sistemáticos en el

estimado de la pendiente de la recta de comparación

de métodos, como se desprende después

Cuadro IV. Utilidad del proceder. La utilidad del proceder

se estableció en virtud del sesgo incurrido en la estimación

de la pendiente de la recta de comparación de métodos y la

frecuencia de rechazos de la hipótesis nula Ho : = 1 (para

más detalles, consulte la sección Material y métodos).

Tamaño Analito

Proceder muestral Sodio Albúmina Glucosa

P1 30 Inadecuada Inadecuada Dudosa

50 Inadecuada Inadecuada Inadecuada

100 Inadecuada Inadecuada Inadecuada

P2 30 Inadecuada Inadecuada Dudosa

50 Inadecuada Inadecuada Inadecuada

100 Inadecuada Inadecuada Inadecuada

P3 30 Dudosa Inadecuada Dudosa

50 Dudosa Dudosa Adecuada

100 Dudosa Inadecuada Adecuada

P4 30 Inadecuada Inadecuada Dudosa

50 Inadecuada Inadecuada Inadecuada

100 Inadecuada Inadecuada Dudosa

P5 30 Dudosa Dudosa Adecuada

50 Adecuada Dudosa Adecuada

100 Adecuada Inadecuada Adecuada

de comparar la raíz del error cuadrado medio

con el error real de la distribución de las pendientes,

y el promedio de los valores del error de

estimación de la pendiente que se calcula en cada

vuelta del algoritmo de simulación; siempre se

observó que el primer estadígrafo era superior,

de 1.5 a 2.0 veces, que los otros dos.

La regresión de mínimos cuadrados también

se destacó por una elevada frecuencia de rechazos

de la hipótesis nula Ho : = 1, lo que desaconseja

su empleo como solución del problema

de comparación de métodos.

Tampoco la regresión de Passing-Bablok fue una

solución satisfactoria del problema de comparación

de métodos, al dar estimados sesgados (positivamente)

de la pendiente de la recta de comparación

y frecuencia elevada de rechazos de la

hipótesis nula Ho : = 1. No fue un objetivo del

presente estudio investigar las causas del pobre

desempeño de un proceder estadístico-matemático

particular. En lo que concierne a la regresión

de Passing-Bablok, este proceder no da valores

del error de estimación de la pendiente, siendo

como es (por definición) un proceder noparamétrico.

Sólo cabe especular que este proceder

sea sensible a las diferencias que existan entre

los errores analíticos de los métodos analíticos en

comparación.

Se ha señalado a la regresión de Deming como

la solución ideal para el caso de los errores analíticos

constantes pero diferentes, habida cuenta de

que la fórmula de cálculo de la pendiente de la recta

de comparación incorpora el cociente de los errores

analíticos; la suma de los cuadrados de los

residuales se minimiza en una distancia ortogonalRev Mex Patol Clin, Vol. 48, Núm. 4, pp 223-232 • Octubre - Diciembre, 2001

Ramos SR y cols. Procederes de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación de métodos. II.

231

edigraphic.com

de comparación de métodos, lo que satisface

la premisa enunciada anteriormente. En aquellos

casos en los que la regresión de Deming

falló en dar estimados insesgados de la pendiente

las diferencias fueron muy pequeñas (del orden

de 0.5% a 1.0%) para denotarlas como significativas

analíticamente.

Sin embargo, cuando se estudió el rendimiento

de la regresión de Deming mediante el factor f de

rechazos de la hipótesis nula Ho : = 1, se comprobó

que el comportamiento de tal regresión

fue en muchas ocasiones inferior al nominal (que

se había fijado en 95%). No hay una explicación

plausible para ello, porque el presente estudio no

pretendió ahondar en las causas del mal desempeño

de los procederes bajo escrutinio. Aunque

en la literatura internacional no existen estudios

exhaustivos sobre el rendimiento de los diferentes

procederes empleados como solución del

problema de comparación de métodos, las evidencias

reunidas de las publicaciones hechas sobre

este tema, unidas a los resultados presentados

en este estudio, apuntan a que en realidad el

rendimiento de la regresión de Deming en casos

de errores analíticos constantes pero diferentes

está realmente entre 90% y 95%.

Se ha divulgado una implementación de la regresión

de Deming en la que el coeficiente se

construye a partir de las varianzas de las correspondientes

series de valores obtenidas con los

métodos analíticos en comparación. Se cree que

esta implementación pueda sustituir eficientemente

a la implementación clásica de la regresión

de Deming (en la que el coeficiente se estima a

partir de las varianzas de determinaciones duplicadas

hechas con cada uno de los métodos en comparación)

y convertirse en una solución universal

del problema de comparación de métodos. El presente

estudio concluye que la implementación de

la regresión de Deming a partir de las varianzas

de las series de valores debe abandonarse como

solución del problema de comparación de métodos

en escenarios como el que nos ocupa, ya que

se obtienen pendientes con sesgos iguales o mayores

de 3%, como promedio, y porque la frecuencia

de rechazos de la hipótesis nula Ho : =

1 es intolerablemente elevada.

Según las evidencias aportadas por el presente

estudio, y el de autores precedentes, el correcto

desempeño de la regresión de Deming depende

de una correcta especificación del coeficiente .5

El coeficiente puede derivarse de: 1) el ensayo

replicado de las muestras por cada método en

comparación; 2) los resultados de ensayos de

imprecisión del método analítico particular durante

la etapa de validación; 3) el ensayo replicado de

una muestra clínica fresca (situada en la vecindad

del centro de gravedad del intervalo de referencia)

por ambos métodos; 4) los valores preestablecidos

que se avanzan basados en un conocimiento

previo del desempeño de los dos métodos

analíticos, como se propuso recientemente.5

En el artículo reseñado, el autor evaluó el rendimiento

de la regresión de Deming asumiendo números

enteros como valores preestablecidos del

coeficiente ,1,2 en ausencia de información exacta

sobre este estadígrafo. Esta estrategia se justificaba

porque, aun con un coeficiente mal especificado,

su rendimiento era menos malo que el

de la regresión de mínimos cuadrados. Sin embargo,

esta implementación de la regresión de Deming

no pudo satisfacer los requisitos del proceso de evaluación,

5 aunque se recomendó su empleo, en vez

de la regresión de mínimos cuadrados.

A pesar del pobre desempeño de la regresión

de mínimos cuadrados documentado en el presente

estudio, se ha intentado rescatar su utilidad

como solución del problema de comparación

de métodos.6 En la referencia 6 fueron reportados

los resultados de la aplicación de varios

procederes de regresión lineal (mínimos cuadrados,

Deming, Passing-Bablok) a los valores obtenidos

de la comparación de un método de rutina con

otro de referencia. Los autores concluyeron que

la regresión de mínimos cuadrados dio resultados

satisfactorios, la regresión de Deming no

a la recta de comparación de métodos cuando este

cociente es igual a la unidad (lo que ocurre cuando

los errores analíticos son constantes e iguales), o

en un ángulo que depende del cociente de los errores

analíticos cuando éstos son diferentes entre sí.

En este estudio se pudo constatar que la regresión

de Deming se caracterizó por dar estimados

insesgados de la pendiente de la recta

Ramos SR y cols. Procederes de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación de métodos. II.

Rev Mex Patol Clin, Vol. 48, Núm. 4, pp 223-232 • Octubre - Diciembre, 2001

232

mejoró sustancialmente los estimados de la pendiente

y el intercepto, y la regresión de Passing-

Bablok reportó valores discordantes, y

que, por lo tanto, la calidad del resultado dependía

del error analítico, expresado como el

cociente (error residual de la regresión/rango

de datos), que remeda el coeficiente de variación

de la media de las determinaciones replicadas.

Sin embargo, un examen más detenido

del artículo permite deducir la verdadera personalidad

del estudio reseñado: por definición,

el problema de la comparación de un método

de rutina vs un método de referencia deja de

ser tal para convertirse en uno de calibración,

por cuanto las determinaciones hechas con el

método de referencia están esencialmente libres

de error (como corresponde a su condición

como tal). En este contexto, la regresión

de mínimos cuadrados es la opción natural, y

cabe esperar que se obtengan los mejores resultados,

como así lo reportan los autores, por

lo que sus resultados no invalidan las conclusiones

de nuestro estudio.

El pobre rendimiento de la regresión de Passing-

Bablok puede anticiparse con base en los resultados

del presente estudio; cabe esperar (por

definición) que el error analítico del método de

referencia sea mucho menor que el del método

de rutina. En estas condiciones, el método de Passing-

Bablok no resulta una solución óptima. En lo

que concierne a la regresión de Deming, su empleo

puede ser contraproducente, por cuanto

= puede hacerse muy grande a medida

que el denominador se reduzca, e inclusive

definirse sólo en el infinito.

En este trabajo y otro anterior2 se han presentado

los resultados de la evaluación del rendimiento

de varios procederes de regresión lineal mediante

técnicas de simulación. Puede que la realidad

que enfrente el analista sea más rica y compleja

que los escenarios simulados.

Conclusiones

En el caso de los errores analíticos constantes

pero diferentes, la regresión de Deming, con el

coeficiente correctamente construido a partir

de las varianzas de determinaciones replicadas hechas

con cada uno de los métodos analíticos en

comparación, es la única solución razonable al problema

de la comparación de métodos. Hay que

tener en cuenta que el rendimiento real de este

proceder puede estar entre 90% y 95%. Otros

procederes deben desecharse por cuanto dan estimados

sesgados de la pendiente de la recta de

comparación de métodos y/o porque exhiben una

elevada frecuencia de rechazos de la hipótesis nula

Ho : = 1.

Referencias

1. Hollis S. Analysis of method comparison studies. Ann Clin Biochem

1996; 33: 1-4.

2. Delgado RA, Ramos SR, Martínez CH, Santana PS. Procederes

de regresión lineal como soluciones al problema de la comparación

de métodos. I. Errores analíticos constantes e iguales. Laborat

Acta. 2000.

3. Martínez CH, Santana PS. Manual de Procedimientos Bioestadísticos.

La Habana: Editorial de Ciencias Médicas, 1990.

4. Linnet K. Estimation of the linear relationship between the

measurement of two methods with proportional error. Stat Med

1990; 9: 1463-1473.

5. Linnet K. Performance of Deming regression analysis in case of

misspecified analytical error ratio in method comparison studies.

Clin Chem 1998; 44: 1024-1031.

6. Stöckl D, DeWitte K, Thienpont LM. Validity of linear regression

in method comparison studies: limited by the statistical method

or the quality of the analytical input data? Clin Chem 1998; 44:

2340-2346.